1988년도 일반면허 시험문제

(원자력 법령)

1. 원자력 관계 사업자는 방사선 장해의 우려가 있는 장소에 대한 방사선량 및 방사성 물질등에 의한

오염 상황을 측정해야 한다. 측정은 작업개시전에 행하고 작업을 개시한 후에는 ( ) 행하여야 한다.

2. 다음중 승인사항은 ?

㉮ 방사선 안전관리 책임자 선임

㉯ 안전관리규정(보안규정)

㉰ 이동사용

㉱ 방사성물질등의 분실사고

3. 과거의 피폭선량이 확실하지 아니할 때에는 그기간중 1년간에 얼마의 비율로 피폭된 것으로 간주

직접선량으로 산출하는가 ?

4. 밀봉되지 아니한 방사성동위원소 또는 50Ci이상의 밀봉된 방사성동위원소를 이동 사용하고자 할

때 이동사용 몇일 전까지 신고해야 하는가 ?

5. 방사선의 정의 ?

6. 방사성동위원소 및 오염물질의 보관 및 폐기설비의 기술기준에 대해서 서술하시오.

7. 밀봉되지 아니한 방사성동위원소의 오염검사실 구조 및 설비기술기관에 대해서 서술하시오.

8. 밀봉된 방사성동위원소에 대해서 서술하시오.

9. 방사성물질

1) 직접선량

2) 방사선 구역 수시출입자

3) 피폭방사선량

(측정기술)

1. 분해시간을 구하는 방법은 ?

㉮ 스메어법

㉯ 정입체각법

㉰ 동시회로

㉱ 2선원원

2. 3H, 14C와 같은 저에너지 Ղ선의 측정에 가장 적당한 것은 ?

㉮ GM게수관

㉯ Ge(Li)신틸레이션 계수관

㉰ 액체신틸레이션

㉱ NaI(TI)신틸레이션 계수관

3. 검출부와 측정부에 관한 다음의 짝맞춤중에서 관계가 가장 적은 것은 ?

㉮ 전리함 - 직류증폭기

㉯ 신틸레이터 - 광전자 중배관

㉰ 열형광소자 - 분석기

㉱ 필림뺏지 - 흑화도계

4. 다음 설명중 틀린 것은 ?

㉮ 85Kr는 Ղ과 함께 약간의 Ճ선을 방출한다.

㉯ 60Co은 Ճ선원이며 Ղ선은 방출하지 않는다.

㉰ 192Ir는 Ճ선원용으로 사용되지만 Ղ선도 방출한다.

㉱ 137Cs는 Ղ선을 방출하여 그 딸핵종인 137Ba이 Ճ선을 방출한다.

5. 방사선원과 계수장치가 있다. 10분간 측정하여 6000계수를 얻었다. 물음에 답하시오.

1) A,B,C의 이름을 쓰시오.

2) 전계수율(cpm)은 얼마인가 ?

3) 선원을 치우고 Background를 10분간 측정하여 400계수를 얻었다.

4) 순 계수율(net count rate)은 얼마인가 ?

6. 중성자 검출기 종류 4가지 이상 나열하고 그 원리 및 반응을 설명하시오.

7. 분해시간 200Ռsec인 어떤 GM계수기로 Sr-90선원을 측정하여 얻은 계수율이 700cps 였

다면 분해시간으로 인한 계수손실과 참계수율을 구하라 ?

8. 비례계수관 GM계수관의 유사점과 차이점을 요약하시오.

(장해방어)

1. 방사선 방어목적용의 선량중에서 국민선량과 관계가 깊은 것은 ?

㉮ 유전적 장해를 방지하기 위한 유전전으로 유의한 선량

㉯ 국민전체가 받은 총선량

㉰ 일반국민이 받을수 있는 최대허용선량

㉱ 원자력 시설, 주변에 거주하는 주민들에 대한 선량한도

2. 실효 선량당량을 평가할대 확률적 위험계수가 가장 높은 조직은 ?

㉮ 폐

㉯ 갑상선

㉰ 생식선

㉱ 적색골수

3. 방사선 차폐 계산시 사용되는 계수는 ?

㉮ 질량에너지 흡수계수

㉯ 선흡수계수

㉰ 질량에너지 감쇠계수

㉱ 선에너지 산란계수

4. 다음과 같은 밀봉 선원중 취급상 가장 주의를 요하는 선원은 ?

5. 50Ci의 192Ir 점선원으로서 비파괴검사 작업을 수행하는 작업장에서 선원으로부터 5m 떨어진

곳에 있는 방사선 작업종사자가 1일 8시간 주 5일 년 50주 작업하려고 한다.

철로된 차폐체로 차폐하여 정상작업조건을 만들려면 몇 Cm이상의 두께가 필요한가 ?

단, 192Ir 감마상수는 4.8R/cm/mCih이고 철에 대한 반가층은 1.3Cm이다.

6. 밀봉선원이나 방사선 발생장치를 사용하는 경우 취급자가 지켜야 할 5가지 사항은 무엇인가 ?

7. 방사선 물질에 의한 오염을 제거할 때의 유의사항에 대하여 간단히 기술하시오.

8. 다음을 설명하시오.

1) 집단선량당량

2) 선량당량

3) 반가층

9. 어떤 핵종에 대한 공기중 오염농도가 1.5mpc이고 감마선에 의한 조사선량률이 2mR/h 인 작업장

에서 주당작업 가능시간 ? 단, 주당 제한선량은 100mrem이다.

(원자력 기초)

1. 1932년에 Chadwick는 다음 핵반응으로부터 중성자를 발견하였다.

41He + 94Ba = 136C = 126C + n10 이중에서 표적핵과 복합핵은 각각 어느 것인가 ?

㉮ 41He, 94Ba

㉯ 94Be, 136C

㉰ 41He, 136C

㉱ 94Be, 126C

2. 전자포획에서(E,C) 포획된는 전자는 주로

㉮ 자유전자

㉯ 내각궤도전자

㉰ 외각 괘도전자

㉱ 모든 궤도전자에 모두 일어난다

3. α선에 대한 다음 기술중 틀린 것을 고르시오.

㉮ α선은 고속도로 움직이는 헬륨원자핵이다.

㉯ 우라늄, 리듐 등에 대표적인 α방사체이다.

㉰ α입자는 양성자 2개와 중성자 2개로 되어 있다.

㉱ α선은 수 MeV정도의 에너지를 가졌으므로 비정이 길다.

4. 다음은 방사성 원소의 붕괴공식이다. 틀린 것은 ?

㉮ N = No e-λT(λ: 붕괴상수)

㉯ N = Noe -(tln2/T)(T:반감기)

㉰ N = N0(1/2)λT(λ: 붕괴상수)

㉱ N = N0(1/2)t/T (T: 반감기)

5. Tritum 의 Ղ- 붕괴 과정에서 방출되는 전자의 최대 에너지는 얼마인가 ?

31H ------ 32He + β

단, 31H, 32He 원자의 질량은 각각 3.01630u이며 3.016050u

6. 방사성 원소가 β-붕괴할때 연속스펙트럼을 나타내는 이유를 간단히 기술하시오.

또, 방출되는 β-가 선스펙트럼을 나타낼때가 있는데 어떤 경우인가 ?

7. 그림 같은 붕괴도로 부터 다음을 답하시오.

1) γ 선의 에너지는 ?

2) β- 선의 최대에너지는 ?

8. 제동 방사선과 특성 χ선을 비교 설명하시오.

9. 23592U 원자핵이 핵분열하면 0.1%의 질량을 상실한다. 1Kg의 23592U가 모두 핵분열 했을때 발생

하는 에너지는 몇 주울(J) 인가 ?

TNT 1 Ton의 폭발에너지가 4 x 10-9J이면 23592U 1Kg은 TNT 몇 Ton에 상당하는가 ?