2006년 10월 온달장군

사용에 관한 기술기준
RG	밀봉선원의 사용에 관한 기술기준	RI 등의 이동사용하는 경우의 기술기준
1. 사용시설 안에서만 사용할것 2. 정상상태에서 파괴될 우려가 없도록 할것. 3. 다음의 조치를 할 것(시간,거리,차폐) 4. 사용시설 또는 관리구역의 눈에 띄기 쉬운장소에 장해방지에 필요한 주의사항게시 5. 건전성을 확인하기 위하여 장관이 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검실시
	6. 사용직후 선원의 분실 누설 이상유무 점검하고 이상이 있을시 장해방지를 위한 필요한 조치할 것
	7. 건전성을 확인하기 위하여 장관이 정하여 고시하는 바에 따라 누설점검 사용시설 등의 차폐기준 사업소의 경계에 인접하는 구역에서의 방사선량 0.1 mSv/주 사용시설안 및 분배시설안의 사람이 상시 출입하는 장소에서의 방사선량 1 mSv/주	7. 사용시설에는 사람의 출입제한, 이외의 자가 출입하면 종사자의 지시 8. 방사능표지 부착할 것. 9. r 선사용할경우 콜리메타 장착 사용할 것. 10. r 선 1개당 1개 선측정기 휴대 이상 유무를 점검하여 사용 11. 작업,작업대기,휴식중 도난분실예방위해 감시인 배치감시 12. 2인1조 조장(sri,ri 종사자자격교육마친자) 13. 일시적 사용장소에 사용을 폐지한 선원을 보관하지 않음 방사성동위원소등을 이동사용하는 경우: 14. 야간 방사선작업을 수행하는 경우에는 작업수행에 필요한 다음 각목의 기구 등을 확보할 것 ① 방사선관리구역의 경계를 쉽게 식별할 수 있는 기구 ② 작업수행에 필요한 조명기구 ③ 기타 작업수행에 필요한 기구 15. 방사선작업을 종료하는 경우에는 방사선조사장치 등의 안전성 여부를 확인하기 위하여 다음 각목의 조치를 할 것 ① γ선조사기의 RI 정상상태를 확인할 것 ② 개인피폭선량계를 확인할 것 ③ 기타 안전장구 등에 대하여 안전상태를 점검할 것

시설의 기술기준
1. 사용시설의 위치 : 사용시설은 지반이 견고하고 화재 및 침수의 우려가 없는 곳에 설치하여야한다. 2. 구조 및 설비 ① (주요구조부는 내화구조를 하거나 불연재료를 사용할 것.) RG 사용시설 제외 ② 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 필요한 차폐벽이나 체페물을 설치할 것. ③ 사용시설․분배시설․작업실․오염검사실의 경계에 설치한 울타리, 기타 사람의 출입을 제한하는 시설에는 방사능 표지를 부착할 것
RG의 사용시설의 기술기준	밀봉선원을 사용하거나 분배하는 시설의 기술기준
④ 비상시 사용시설 (또는 분배시설)안에 들어있는 사람이 신속히 탈출할 수 있는 구조로 하고, 반입구 ․ 비상구 등 사람이 상시 출입하지 아니하는 출입구의 문을 외부로부터 개폐할 수 없도록 할 것
④ RG를 사용하는 때에는 그 사용시설의 출입구에 RG의 사용 중임을 자동적으로 표시하는 장치와 사람의 출입을 제한하는 장치를 할 것 ⑤ RG를 사용하는 때에는 RG의 사용여부에 따라 사용시설의 출입구가 개폐되는 연동장치를 할 것 ⑥ 시설의 경계에는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설을 할 것	⑤ 111TBq 이상의 밀봉선원을 사용 또는 분배하는 때에는 다음 각목의 시설을 갖출 것 - 출입구에 밀봉선원의 사용 또는 분배중임을 자동적으로 표시하는 장치를 설치할 것 - 밀봉선원의 사용 또는 분배여부에 따라 출입구가 개폐되는 연동장치를 할 것 - 사람의 출입을 제한하는 장치를 할 것 - 내부를 상시 감시할 수 있는 장치를 할 것
개봉선원 사용하는 시설의 기술기준	개봉선원 저장하는 시설의 기술기준
④ 개봉선원을 취급하는 데 용이하도록 충분한 공간을 확보할 것 ⑤ 작업실을 설치할 것 ⑥ 오염검사실을 설치할 것. ⑦ 경계에는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설할 것	④ 기술기준에 적합한 용기를 비치할 것 ⑤ 저장시설의 문․덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 기타 도난 또는 분실을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 설치할 것 ⑥ 저장시설의 경계에는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설과 도난․ 분실 등을 방지하기 위한 보안․관리시설을 설치할 것
RG의 보관시설의 구조‧설비의 기술기준	사용시설의 기술기준을 적용하지 않아도 되는 경우
(1) 문․덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 기타 도난․분실을 방지하기 위한시설 또는 기구를 설치할 것 (2) 출입문에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것	누수의 조사, 곤충의 역학적 조사 또는 원료물질의 생산공정중 이동상황의 조사 등을 위하여 개봉선원을 광범위하게 분산․이동시키는 경우 또는 일시적으로 사용․분배하는 경우

갖추어야 할 조건
작업실	오염검사실
밀봉되지 아니한 RI 또는 RI에 의하여 오염된 물건으로서 밀봉되지 아니한 것을 사용 또는 포장하는 곳을 작업실이라 한다.	인체 또는 작업복․신발․보호구 등 인체에 착용하였던 물건의 표면이 방사성물질에 의하여 오염되었는지 여부를 검사하는 곳을 오염검사실이라고 한다.
① 작업실내부의 벽․바닥 그 밖에 개봉선원에 의하여 오염될 우려가 있는 부분의 표면은 평탄하고 매끄러우며 빈틈이나 구멍이 없도록 하고, 기체 또는 액체가 침투할 수 없는 내식성이 강한 재료로 할 것.
② 작업실에 설치한 후드․글로브 박스 등 기체상의 RI의 확산을 방지하는 장치는 배기설비에 연결시킬 것.	② 사람이 상시 출입하는 출입구 부근 등 개봉선원에 의한 오염검사를 실시하기에 가장 적합한 장소에 설치할 것. ③ 오염검사실에는 세정․탈의설비, 오염검사를 위한 방사선측정기 및 오염제거에 필요한 장비를 갖출 것.

설비가 갖추어야 할 조건
배기설비	배수설비	고형화처리설비
(기체,액체) 상태의 방사성물질 또는 그에 의하여 오염된 (공기,액체)를 정화하거나 배출하는 설비를 (배기,배수)설비라 한다.		방사성물질 등을 콘크리트 기타의 고형화 재료에 의하여 고형화하는 설비를 고형화처리 설비라고 한다.
① 배기(배수)(고형화)설비의 구조는 배기구외로 기체가 (배출액이)(오염된물질이) 누설되지 아니하도록 하고, 그 재료는 (배출액이 침투할 수 없고) 내식성이 강한 것으로 할 것
② 배기설비는 작업실안의 사람이 상시 출입하는 장소에서의 공기중 RI의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 능력을 갖출 것 ③ 배기설비는 배기구의 배기중 RI 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 능력을 갖출 것.	② 배수설비는 배수구에서 채취한 배출액의 RI 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 능력을 갖추도록 할 것.	② 고형화처리설비는 RI 및 그에 의하여 오염된 물질이 누설되거나 넘쳐 흐르지 아니하고 분진이 확산되지 아니하는 구조로 할 것
④ 배기설비에는 고장이 발생한 경우 RI에 의하여 오염된 공기의 확산을 신속히 방지할 수 있는 장치를 할 것	③ 배수정화조는 배출액을 채취하여 배출액의 RI 농도를 쉽게 측정할 수 있도록 이를 설치하고, 그 주위에는 울타리 등 사람의 출입을 제한하는 시설을 설치할 것

개봉선원을 사용하는 병원의 RI의 취급기준	개봉선원 및 그에 의하여 오염된 물질을 사업소안에서 운반하는 경우의 기술기준
(1) 사용시설 또는 작업실에서 사용․분배할 것 (2) 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 다음의 조치를 할 것 ① 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것 ② 원격조작장치․집게 등을 사용하여 개봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하고 차폐물을 이용하도록 할 것 ③ 면밀한 작업계획 및 숙달․훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것 (3) 작업실안의 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기중 RI의 농도는 RI에 의하여 오염된 공기를 정화하거나 배기함으로써 유도공기중농도를 초과하지 아니하도록 할 것 (4) 작업실, 오염검사실안의 사람이 접촉하는 물건표면의 RI의 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것 (5) 작업실안에서는 작업복․신발․보호구 등을 착용하되, 이를 착용한 채 작업실을 나가지 아니하도록 할 것 (6) 작업실을 나갈 때에는 인체 및 작업복․신발․보호구 등 인체에 착용하고 있는 물건표면에 대하여 RI에 의한 오염상태를 검사하고 그 오염을 제거할 것 (7) 사용 또는 분배시설에는 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것 (8) 방사선진료장비의 관리 ① 환자 피폭방사선량을 의사의 처방대로 유지하여야 한다. ② 과기부장관이 고시하는 바에 따라 방사선 진료장비를 유지․관리하여야 한다. (9) 입원실 ① 진료의 목적으로 RI를 인체에 사용하는 의료기관은 체내에 잔류하는 RI가 과기부장관이 정하여 고시하는 수량을 초과하는 환자를 일반환자와 격리하여 수용하여야 한다. ② 진료의 목적으로 RI를 인체에 사용하는 의료기관은 환자의 입원실에 전용화장실을 설치하여야 한다. (10) 진료환자의 배설물 진료의 목적으로 RI를 인체에 사용하는 의료기관이 진료환자의 배설물을 배출하는 경우에는 과기부장관이 정하여 고시하는 방법에 따라야 한다. (11) 진료환자의 퇴원 진료의 목적으로 RI를 인체에 사용하는 의료기관은 체내에 잔류하는 RI가 과기부장관이 정하여 고시하는 수량을 초과하는 진료환자를 퇴원시켜서는 아니된다. (12) 간병인 진료의 목적으로 RI를 인체에 사용하는 의료기관은 간병인에 대한 피폭방사선량이 방사선작업종사자의 선량한도를 초과하지 아니하도록 하여야 한다.	① 용기에 봉입하여 운반할 것 ② RI 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣은 용기, 차량, 기계․기구의 방사선량률, 표면오염도가 과기부장관이 정하는 기준에 적합할 것 ③ 운반물을 차량등에 실을 때에는 운반중에 이동․전도 또는 전락 등에 의하여 운반물의 안전성이 손상되지 아니하도록 할 것 ④ 동일한 차량등에 위험물과 운반물을 혼재하지 아니하도록 할 것 ⑤ 운반물의 운반경로에는 표지를 설치하거나 감시인을 배치하는 등의 방법으로 운반에 종사하지 아니하는 자와 운반에 사용되지 아니하는 차량등의 출입을 제한할 것 ⑥ 운반물을 운반하는 차량등은 서행하도록 할 것 ⑦ RI의 취급에 관하여 지식과 경험을 갖춘 자를 동행하게 하거나 방사선장해방지를 위하여 필요한 감독을 하도록 할 것 ⑧ 운반물 및 차량등에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사능 표지를 부착할 것 ⑨ 방사선작업종사자외의 사람이 운반물의 운반에 종사하는 경우에는 그의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것 ⑩ 용기 밖의 운반물 등을 오염시킬 우려가 있는 RI 및 그에 의하여 오염된 물질은 기밀구조의 용기에 넣어 운반할 것 ⑪ 액체상태의 RI 및 그에 의하여 오염된 물질은 그 액체의 침투나 부식이 잘 되지 아니하는 재료로 만들어지고 전복되기 어려운 구조로 된 용기에 넣어 운반할 것 ※ 저장시설에 비치하는 용기의 기술기준 (1) 외부의 공기를 오염시킬 우려가 있는 개봉선원을 넣는 용기는 기밀구조일 것 (2) 액체상의 개봉선원을 넣는 용기의 구조는 액체가 누출되지 아니하도록 하고, 그 재료는 액체가 침투할 수 없는 것으로 할 것 (3) 액체상 또는 기체상의 개봉선원을 넣는 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 때에는 밑받이․흡수재 기타 개봉선원에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 설치할 것

	방사선발생장치	방사성동위원소
판매의 취급기준	(1) RG(RI)를 판매하는 경우에는 RG(RI)의 사용에 관한 허가를 받거나 신고를 하였는지 여부를 확인하고 판매하여야 한다. (2) RG(RI 또는 RI가 내장된기기)를 판매하는 경우에는 장비의 운영․보수 및 관리방법 등에 관한 사항을 사용자가 이해할 수 있도록 작성․제공하여야 하며, 사용자가 교육 및 훈련을 요청하는 경우에는 이에 응하여야 한다. (3) RG(RI 또는 RI가 내장된기기)를 판매하는 경우에는 RG(RI 또는 RI가 내장된기기)의 설계승인서 또는 제작검사필증 등 RG의 정상작동상태를 입증하는 서류를 사용자에게 제공하여야 한다. (4) 판매한 RG(RI)의 안전성에 결함이 발견된 때에는 즉시 사용자에게 그 사실을 통지하고 필요한 조치를 하여야 한다.
	(5) RG의 표면에는 제작사에서 권고하는 안전수칙을 표시하여야 한다.	(5) RI가 내장된 기기중 과기부장관이 정하여 고시하는 것을 판매하는 경우로서 최종 소비자에게 설치하기 위하여 판매시설 이외의 장소에 보관하는 경우에는 보관시설에 보관하여야 한다. (6) RI를 생산하거나 분배하여 판매하고자 하는 경우는 다음의 기술기준을 만족하여야 한다. ① 포장단계마다 표면오염도를 검사하여 표면오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하는 제품만 판매할 것 ② 표면오염도를 측정하여 기록을 유지할 것 ③ RI 등을 분배하는 경우에는 분배에 필요한 절차서를 작성하여 구비할 것 (7) RI가 내장된 기기중 과기부장관이 정하여 고시하는 것을 판매하여 설치하는 경우에는 과기부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 누설여부를 점검하여야 한다. (8) RI 또는 RI가 내장된 기기의 판매와 관련하여 발생한 방사성폐기물의 수거․폐기에 관한 사항은 과기부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 취급한다.
판매의 시설기준	방사선발생장치를 판매하고자 하는 자는 보관시설을 갖추어야 한다.	방사성동위원소를 판매하고자 하는 자는 저장시설을 갖추어야 한다. 다만, 개봉선원을 생산하여 판매하거나 원포장을 개봉․분배하여 판매하는 경우에는 저장시설 이외에 분배시설․보관시설․처리시설 및 배출시설을, 밀봉선원을 생산하여 판매하거나 원포장을 개봉․분배하여 판매하는 경우에는 저장시설 이외에 분배시설․보관시설을 갖추어야 한다.

(정의) ①이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “작업실”이라 함은 밀봉되지 아니한 방사성동위원소 또는 방사성동위원소에 의하여 오염된 물건으로서 밀봉되지 아니한 것을 사용 또는 포장하는 곳을 말한다.

2. “오염검사실”이라 함은 인체 또는 작업복․신발․보호구 등 인체에 착용하였던 물건의 표면이 방사성물질에 의하여 오염되었는지 여부를 검사하는 곳을 말한다.

3. “배수설비”라 함은 액체상태의 방사성물질이나 그에 의하여 오염된 액체를 정화하거나 배출하는 설비로서 농축기․분리기․이온교환장치 등의 배출액처리장치 또는 저장탱크․희석탱크․여과탱크 등 배출액정화탱크의 배수관․배수구 등을 말한다.

4. “고형화처리설비”라 함은 방사성물질 등을 콘크리트 기타의 고형화 재료에 의하여 고형화하는 설비로서 분쇄장치․압축장치․혼합장치 또는 재포장장치 등을 말한다.

5. “외부방사선량률”이라 함은 인체 외부로부터 피폭되는 시간당 방사선량(밀리시버트/시간)을 말한다.

6. “저분산성방사성물질”이라 함은 분말형태가 아닌 고체이거나 밀봉된 캡슐에 내장되어 있어 분산성이 제한되는 방사성물질을 말한다.

7. “운반지수”라 함은 운반물․덧포장․탱크 또는 화물컨테이너에 지정되는 등급으로서 방사선피폭에 대한 관리를 위하여 사용되는 수치를 말한다.

8. “핵임계안전지수“라 함은 핵분열성물질이 들어 있는 운반물․덧포장․탱크 또는 화물컨테이너에 지정되는 등급으로서 운반물․덧포장․탱크 또는 화물컨테이너의 집적량을 관리하기 위하여 사용되는 수치를 말한다.

②제1항외에 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 원자력법(이하 “법”이라 한다), 동법시행령(이하 “영”이라 한다) 또는 동법시행규칙에서 정하는 바에 의한다.

제3조(방사선관리구역) ①법 제2조제16호에서 “과학기술부령이 정하는 값”이라 함은 다음 각호와 같다.

1. 외부방사선량률 : 1주당 400마이크로시버트

2. 공기중의 방사성물질의 농도 : 유도공기중농도

3. 물체표면의 오염도 : 허용표면오염도

②외부방사선량률 등이 제1항의 규정에 의한 값을 초과할 우려가 있는 곳에 대하여는 사람의 출입을 관리하고 출입자에 대한 방사선의 장해를 방지하기 위하여 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 방사선관리구역의 설정

2. 벽․울타리 등의 구획물로 구획하여 별표 1에 의한 표지를 부착함으로써 다른 장소와 구별하고 방사선작업종사자외의 사람이 당해 구역에 출입하는 경우에는 방사선작업종사자의 지시에 따르도록 할 것

3. 바닥․벽 기타 사람이 접촉할 우려가 있는 물체의 표면이 방사성물질에 오염된 경우 그 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것

4. 방사선관리구역으로부터 사람이 퇴거하거나 물품을 반출하는 경우에는 인체 및 의복․신발 등 인체에 착용하고 있는 물품과 반출하는 물품(그 물품이 용기에 들어 있거나 포장한 경우에는 그 용기 또는 포장) 표면의 방사성물질의 오염도가 허용표면오염도의 10분의 1을 초과하지 아니하도록 할 것